4082

NVX

руководство прикладного программиста

NVX руководство прикладного программиста

1

| Код документа |  |
| --- | --- |
| Ревизия |  |
| Дата |  |

MCS GLOVE (утилита разработчика)

Пояснительная записка

| Медицинские компьютерные системы © | Всего страниц: 11 |
| --- | --- |

Таблица обновлений документа

| Дата | Ревизия | Автор | Примечание | Проверил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.08.2026 | 1.0 | ОУ | Создание |  |

1	Назначение	4

2	Структура	4

2.1	Файлы	4

2.2	Структура главного окна	5

2.3	Классы программы	5

2.4	Организация потоков данных	6

3	Технические параметры	7

3.1	Режимы работы	7

3.2	Функциональность	8

3.3	Параметры и диапазоны значений	9

3.4	Виды воздействия на канал	9

4	Особенности пользования	10

4.1	Требования к среде выполнения	10

4.2	Прямой доступ к регистрам	10

4.3	Доступ ко всем каналам изделия	10

4.4	Защита моторов при ресурсных испытаниях	10

4.5	Обновление встроенного программного обеспечения	10

4.6	Сохранение параметров	11

4.7	Ограничения текущей версии	11

Назначение

Программа devtool.py («MCS Glove — утилита для тестирования») предназначена для проверки, отладки устройства MCS Glove на этапах разработки, проверки, ремонта. Программа запускается на персональном компьютере и управляет изделием по каналу BLE.

Программа решает следующие задачи:

- проверка исправности каналов управления вибромоторами и выявление неисправностей, таких как обрыв, перегрев, перегрузка по току;

- автоматическая калибровка драйверов под установленные вибромоторы;

- подбор параметров воздействия, эффектов встроенной библиотеки;

- ресурсные испытания вибромоторов в цикличном режиме с защитой от перегрева;

- контроль состояния аккумулятора;

- чтение и запись регистров драйверов для отладки встроенного программного обеспечения (ПО);

- обновление встроенного программного обеспечения устройства по каналу BLE.

Программа адресует каналы устройства по номеру, обеспечивая доступ ко всем 8 каналам. Значения, записываемые в регистры, программой не проверяются.

Программа построена на отладочном интерфейсе, классе DebugClient модуля devclient.py. обновление встроенного ПО может быть выполнено средствами библиотеки bleak (помимо отладочного интерфейса).

Структура

ПО разделено на несколько уровней:

библиотека bleak, которая выполняет обмен данными с устройством по BLE;

отладочный интерфейс (класс DebugClient модуля devclient.py), который транслирует обмен в вызовы, оперирующие непосредственно номерами каналов и адресами регистров;

программа devtool.py, реализующая графический интерфейс и логику действий.

Обновление встроенного ПО может быть выполнена посредством обращения класса OtaUploader к библиотеке bleak (в режиме AppLoader устройство предоставляет другой набор характеристик и отладочный интерфейс тогда недоступен).

Файлы

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| devtool.py | Графический интерфейс, логика испытаний, обновление встроенного ПО. Точка входа программы |
| devclient.py | Отладочный интерфейс: подключение, чтение и запись регистров, запуск режимов драйвера, чтение датчика заряда |
| mcs_glove_last_settings.json | Параметры каналов, сохранённые при последнем выходе. Создаётся автоматически |

Структура главного окна

| Область | Содержание |
| --- | --- |
| Верхняя панель | Кнопки подключения и отключения, кнопка аварийного останова «СТОП», кнопка обновления встроенного ПО, строка состояния, сведения об изделии из службы DIS |
| Таблица «моторы» | Строка на каждый из восьми каналов: признак выбора, обозначение канала, вид воздействия, мощность, длительность, времена нарастания и убывания, номер эффекта, кнопка пуска, состояние канала |
| Блок «Общие параметры» | Те же параметры для группового применения ко всем каналам либо к выбранным |
| Блок циклического режима | Пуск и остановка цикла, вызов диалога настроек цикла, описание текущих настроек |
| Блок «Батарея (MAX17055)» | Напряжение, уровень заряда, ток, температура |
| Журнал | Протокол выполненных операций и ответов изделия |

Дополнительно вызываются модальный диалоги (диагностика всех 8 каналов, полный дамп регистров выбранного канала, список эффектов встроенной библиотеки, настройки циклического режима и обновление встроенного ПО).

Классы программы

| Класс | Назначение |
| --- | --- |
| DevTool | Главное окно. Владеет объектом DebugClient, параметрами каналов и состоянием циклического режима |
| Bridge | Набор сигналов Qt для передачи данных из рабочих потоков в интерфейс |
| DiagnosticsDialog | Диагностика всех каналов с выводом содержимого регистра состояния |
| FullRegisterDumpDialog | Полный дамп регистров драйвера выбранного канала |
| EffectListDialog | Перечень эффектов встроенной библиотеки DRV2605L |
| CycleSettingsDialog | Настройки циклического режима, включая защиту моторов от перегрева |
| TimeEdit | Поле ввода интервала времени с выбором единицы измерения |
| OtaUploader | Передача файла прошивки в изделие по протоколу OTA DFU |
| OtaBridge | Сигналы процесса обновления: журнал, процесс передачи, завершение |
| OtaDialog | Окно диалога обновления встроенного ПО: выбор файла, процесс передачи, журнал |

Организация потоков данных

Элементы графического интерфейса обслуживаются главным потоком. Методы отладочного интерфейса блокирующие, поэтому подключение, воздействие на канал и т.д. выполняются в отдельных потоках. Передача результатов в интерфейс выполняется только через объекты Bridge и OtaBridge.

| Сигнал Bridge | Назначение |
| --- | --- |
| status | Сообщение в журнал и строку состояния |
| connected | Изменение состояния соединения |
| devinfo | Сведения об изделии из DIS |
| health | Состояние канала после выполнения операции |
| battery | Результат опроса датчика заряда |
| cycle_done | Завершение циклического режима |

Обновление встроенного ПО выполняется в собственному потоке с отдельным циклом asyncio. В процессе передачи возвращаются сигналы, отражающие состояние передачи данных (log, progress и finished объекта OtaBridge).

Остановка циклического режима и аварийная остановка выполняются вместе (через признак остановки, проверяемый рабочим потоком).

Технические параметры

Режимы работы

| Режим | Условие перехода | Поведение программы | Условие выхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Не подключено | Состояние при запуске программы | Управление каналами недоступно, параметры можно вводить | Успешное подключение устройства |
| Подключено | Соединение установлено | Опрос датчика заряда, ожидание команды оператора | Отключение или разрыв связи |
| Одиночный запуск канала | Нажата кнопка пуска в строке канала | Воздействие на канал согласно заданному виду и параметрам, по завершении чтение регистра состояния | Завершение воздействия |
| Групповой запуск | Нажата кнопка запуска выбранных каналов | Последовательное воздействие на выбранные каналы | Завершение воздействия |
| Автоматическая калибровка | В строке канала выбрана калибровка и нажат пуск | Драйвер в режим автокалибровки, по завершении читается регистр состояния | Завершение калибровки или истечение времени ожидания |
| Диагностика канала | В строке канала выбрана диагноста и нажат пуск или открыт диалог диагностики | Проверка канала, вывод содержимого регистра состояния и расшифровка признаков неисправности | Завершение проверки |
| Циклический режим | Нажата кнопка запуска цикла | Повторяющееся воздействие на выбранные каналы с учетом защиты от перегрева | Выполнение заданного числа циклов, остановка или выявленная неисправность канала |
| Обновление ПО | Нажата кнопка обновления и выбран файл для прошивки | Перевод изделия в режим AppLoader, передача образа, перезагрузка изделия | Завершение передачи, отмена либо ошибка |
| Аварийная остановка | Нажата кнопка «СТОП» | Немедленный перевод всех каналов в дежурный режим | Выполняется однократно |

Функциональность

| Функция | Описание | Инициатор |
| --- | --- | --- |
| Подключение к изделию | Поиск изделия по имени, установление соединения, чтение сведений из DIS | Оператор |
| Управление каналами | Независимое воздействие на любой из каналов с заданием вида воздействия, мощности, длительности, времён нарастания и убывания, номера эффекта | Оператор |
| Групповое применение параметров | Перенос параметров, заданных в блоке общих параметров, на все либо на отмеченные каналы | Оператор |
| Автоматическая калибровка | Запуск режима автокалибровки драйвера под установленный вибромотор | Оператор |
| Диагностика каналов | Проверка всех каналов с выводом содержимого регистра состояния и расшифровки признаков неисправности | Оператор |
| Полный дамп регистров | Чтение и вывод всех регистров драйвера выбранного канала | Оператор |
| Перечень эффектов | Просмотр 123 эффектов встроенной библиотеки DRV2605L | Оператор |
| Циклический режим | Цикличное проигрывание эффекта на выбранных каналах с ограничением суммарного времени работы и паузами на охлаждение | Оператор |
| Аварийная остановка | Немедленный перевод всех каналов в дежурный режим | Оператор |
| Контроль состояния аккумулятор | Периодический опрос датчика заряда: напряжение, уровень заряда, ток, температура | Автоматически |
| Контроль состояния каналов | Чтение регистра состояния драйвера после каждой операции и вывод результата в строке канала | Автоматически |
| Сохранение параметров | Запись параметров каналов при выходе и их восстановление при следующем запуске | Автоматически |
| Журнал операций | Протоколирование выполненных операций и ответов изделия | Автоматически |
| Обновление встроенного ПО | Загрузка образа прошивки из файла формата .gbl в изделие по каналу BLE | Оператор |

Параметры и диапазоны значений

| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
| --- | --- | --- |
| Номер канала | 0-7 | - |
| Мощность воздействия | 0-100% | 60% |
| Длительность воздействия | До 3 600 000 мс | 500 мс |
| Время нарастания | До 60 000 мс | 150 мс |
| Время убывания | До 60 000 мс | 200 мс |
| Номер эффекта | 1-123 | 1 |
| Число циклов | 1-100 000 | - |
| Лимит суммарной работы в цикле | 1-240 мин | - |
| Время охлаждения | 1-240 мин | - |
| Адрес регистра драйвера | 0x00-0xFF | - |
| Записываемое значение регистра | 0-255 | - |

Виды воздействия на канал

| Вид | Описание |
| --- | --- |
| Вибрация (RTP) | Непрерывная вибрация. Мощность записывается в регистр RTP и определяет амплитуду. Действуют времена нарастания и убывания |
| Эффект библиотеки | Однократное воспроизведение эффекта с заданным номером из встроенной библиотеки DRV2605L. Амплитуда определяется самим эффектом |
| Калибровка | Автоматическая калибровка драйвера под установленный вибромотор |
| Диагностика | Проверка канала с чтением признаков неисправности из регистра состояния |

Особенности пользования

Требования к среде выполнения

Операционная система Windows 10 или Windows 11 с адаптером Bluetooth 4.2 и выше. Python версии 3.10 или выше, пакеты bleak и PySide6

Прямой доступ к регистрам

Программа передаёт в устройство значения, введённые оператором, без проверки. Номер регистра и записываемое значение проверяются только на принадлежность диапазону 0-255, соответствие регистра выбранному режиму драйвера не контролируется. Ошибочная запись способна перевести драйвер в неработоспособное состояние либо привести к недопустимому режиму работы вибромотора. Ответственность за корректность вводимых значений несёт оператор.

Доступ ко всем каналам изделия

Программа адресует каналы по номеру, поэтому обеспечивает доступ ко всем каналам. Обозначения каналов в интерфейсе соответствуют позиционным обозначениям драйверов на плате: CH0 – U22, CH7 –  U29.

Защита моторов при ресурсных испытаниях

В циклическом режиме предусмотрены два независимых механизма защиты:

- Ограничение суммарного времени работы. Программа накапливает время воздействия и по достижении заданного лимита делает паузу на время охлаждения, после чего продолжает цикл.

- Контроль состояния драйвера. После каждого воздействия читается регистр состояния, и при выявлении неисправности цикл останавливается с указанием номера отказавшего канала.

Лимит работы и время охлаждения задаются в диалоге настроек цикла и подбираются под конкретный тип вибромотора. Значения по умолчанию гарантией отсутствия перегрева не являются.

Обновление встроенного программного обеспечения

Обновление выполняется по протоколу Silicon Labs OTA DFU в два этапа. На первом этапе изделие, работающее в штатном режиме, получает команду перехода в режим загрузчика AppLoader и перезагружается. Связь при этом разрывается, что является штатным поведением. На втором этапе программа заново подключается к изделию, передаёт образ прошивки и подаёт команду завершения, после чего изделие проверяет образ, запускает новую программу и разрывает связь.

Режим загрузчика определяется по составу характеристик: в штатном режиме изделие предоставляет только характеристику управления, в режиме загрузчика — также характеристику передачи данных. Адрес BLE изделия при переходе в режим загрузчика не меняется.

Размер передаваемого блока вычисляется по MTU установленного соединения и выравнивается по границе четырёх байтов. Запись выполняется без подтверждения. Режим записи с подтверждением включается флажком и применяется при неустойчивой передаче (медленнее, но надёжнее).

Принимаются только файлы формата .gbl. Сигнатура файла проверяется перед началом передачи. Обновляется только прикладная программа изделия (загрузчик по этому каналу не обновляется).

Во время обновления недопустимо выключать изделие, разрывать связь и закрывать окно программы: прерванная передача оставит изделие в режиме загрузчика без работоспособной программы. В этом случае обновление следует повторить. Устройство все еще доступно по BLE в режиме загрузчика.

Сохранение параметров

Параметры каналов записываются в файл mcs_glove_last_settings.json в каталоге исполняемого модуля и восстанавливаются при следующем запуске. Настройки циклического режима в файл не сохраняются. Файл создаётся автоматически и специальной подготовки не требует.

Ограничения текущей версии

- Программа сообщает об успешной передаче образа прошивки, а не об успешной её установке: подтверждение изделия о принятии образа не запрашивается. Для проверки следует после обновления заново подключиться к изделию и сравнить версию встроенного ПО, прочитанную из DIS.

- результаты диагностики и содержимое журнала при выходе не сохраняются;

- одновременная работа программы и приложения пользователя с одним изделием невозможна;

- параметры циклического режима не сохраняются между запусками;

- программа рассчитана на работу с одним изделием; выбор изделия при наличии нескольких в зоне действия не предусмотрен.