4082

NVX

руководство прикладного программиста

NVX руководство прикладного программиста

1

| Код документа |  |
| --- | --- |
| Ревизия |  |
| Дата |  |

MCS GLOVE (Firmware)

Пояснительная записка

| Медицинские компьютерные системы © | Всего страниц: 11 |
| --- | --- |

Таблица обновлений документа

| Дата | Ревизия | Автор | Примечание | Проверил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.08.2026 | 1.0 | ОУ | Создание |  |

1	Назначение	3

2	Структура	4

2.1	Файлы	4

2.2	Структура главного окна	4

2.3	Классы программы	5

2.4	Организация потоков данных	6

3	Технические параметры	6

3.1	Режимы работы	6

3.2	Функциональность	7

3.3	Параметры и диапазоны значений	8

3.4	Виды воздействия на канал	9

4	Особенности пользования	9

4.1	Требования к среде выполнения	9

4.2	Прямой доступ к регистрам	10

4.3	Доступ ко всем каналам изделия	10

4.4	Защита моторов при ресурсных испытаниях	10

4.5	Обновление встроенного программного обеспечения	10

4.6	Сохранение параметров	11

4.7	Ограничения текущей версии	11

Сокращения

| Сокращение | Значение |
| --- | --- |
| BLE | Bluetooth Low Energy (Bluetooth с низким энергопотреблением) |
| DFU | Device Firmware Update (обновление встроенного программного обеспечения) |
| DIS | Device Information Service (служба информации об устройстве) |
| ERM | Eccentric Rotating Mass (выибромотор с эксцентричной вращающейся массой) |
| GATT | Generic Attribute Profile (профиль обмена аттрибутами BLE) |
| GSDK | Gecko Software Development Kit (комплект средств разработки Silicon Labs) |
| I2C | Inter-Integrated Circuit (последовательная асимметричная шина) |
| OTA | Over-The-Air (обновление по беспроводному каналу) |
| RTP | Real-Time Plauback (режим драйвера с записью амлпитуды) |
| RTT | Real-Time Transfer (канал отладочного вывода через J-Link) |
| ШИМ | Широтно-импульсная модуляция |
| ПО | Программное обечпечение |

Назначения

Встроенное программное обеспечение предназначено для управления устройством MCS Glove, вибратактильной перчаткой, применяемой при реабелитации. Программа выполняется на микроконтроллере модуля BGM220SC12WGA2R и обеспечивает работу устройства как периферийного устройства BLE, управляемого программами персонального компьютера.

ПО решает следующие задачи:

- управление питанием изделия (удержание питания после включения и снятия при повторном нажатии);

- обмен с драйверами вибромоторов DRV2605L по шине I²C через аналоговый мультиплексор;

- формирование огибающей воздействия с плавным нарастанием и спадом амплитуды;

- приём и исполнение команд управления, поступающих по каналу BLE;

- предоставление доступа к регистрам микросхем устройства через отладочный интерфейс;

- контроль состояния аккумулятора по показаниям датчика заряда MAX17055;

- световая индикация состояния устройства;

- выдача идентификационных данных устройства, включая серийный номер, хранимый индивидуально для каждого экземпляра;

- обновление собственного программного обеспечения по каналу BLE.

ПО не реализует сценариев стимуляции, изделие исполняет отдельные команды. Автономная работа устройства не предусмотрена

Структура

Аппаратная платформа

| Составная часть | Обозначение и назначение |
| --- | --- |
| Микроконтроллер | Модуль BGM220SC12WGA2R (EFR32BG22, ядро ARM Cortex-M33) со встроенным приёмопередатчиком BLE |
| Драйверы вибромоторов | Восемь микросхем DRV2605L, адрес на шине I²C 0x5A у всех |
| Мультиплексор | Аналоговый мультиплексор ADG4051: три линии выбора канала и линия разрешения с активным низким уровнем |
| Датчик заряда | MAX17055, адрес 0x36, подключён к магистрали шины I²C помимо мультиплексора |
| Контроллер питания | STM6601: обработка нажатий кнопки, снятие питания по сигналу удержания |
| Световая индикация | Красный и синий светодиоды с активным низким уровнем, зелёный светодиод через полевой транзистор с активным высоким уровнем |

Все драйверы имеют одинаковый адрес на шине I²C, поэтому перед каждым обменом мультиплексор переключается на нужный канал, после чего выполняется обращение по единственному адресу. Датчик заряда подключён к магистрали напрямую. Перед обращением к нему мультиплексор отключается, чтобы ни одна ветвь не удерживала линии шины.

Распределение выводов микроконтроллера представлено ниже.

| Назначение | Вывод | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Удержание питания | PD01 | Высокий уровень удерживает питание |
| Сигнал кнопки | PD03 | Активный низкий, прерывание по спаду |
| Оповещение датчика заряда | PD02 | Активный низкий, прерывание по спаду |
| Светодиод красный | PA04 | Активный низкий, канал 0 таймера |
| Светодиод синий | PA05 | Активный низкий, канал 1 таймера |
| Светодиод зелёный | PA03 | Активный высокий |
| Разрешение мультиплексора | PA00 | Активный низкий |
| Выбор канала мультиплексора | PB00…PB02 | Двоичный код номера канала |
| Питание драйверов | PB03 | — |
| Шина I²C | PA07, PA08 | Линии данных и тактирования |
| Линии запуска драйверов | PC00-PC06, PD00 | По одной на канал 0-7 |

Состав программного обеспечения устройства

Программное обеспечение устройства состоит из двух самостоятельных частей:

- Загрузчик. Отдельный проект, обеспечивающий запуск прикладной программы и её обновление по каналу BLE средствами AppLoader.

- Прикладная программа. Основная часть, реализующая функциональность устройства.

Обе части собираются раздельно и записываются на устройство независимо. По каналу BLE обновляется только прикладная программа (загрузчик обновлению по этому каналу не подлежит).

Прикладная программа построена на комплекте GSDK со стеком Bluetooth Silicon Labs, без операционной системы. Обработка выполняется в главном цикле. Обработчики событий стека выполняют только постановку признаков и не содержат длительных операций, поскольку задержка в обработчике нарушает работу радиоканала.

Распределение памяти

| Область | Адрес и размер | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Загрузчик | 0x00000000, 72 КБ | Загрузчик и AppLoader |
| Прикладная программа | 0x00012000, 272 КБ | Основная программа устройства |
| Энергонезависимое хранилище | конец области программы | NVM3, размер задаётся составом компонентов проекта |
| Оперативная память | 0x20000000, 32 КБ | Первые четыре байта отведены под область перезапуска загрузчика |
| Страница пользовательских данных | 0x0FE00000 | Серийный номер устройства, записывается при производстве |

Адрес размещения прикладной программы определяется размером загрузчика и зависит от количества компонентов проекта. Страница пользовательских данных сохраняется при полном стирании данных с микроконтроллера, что позволяет применять единый образ программы для всех устройств.

Исходные файлы прикладной программы

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| main.c | Точка входа. Инициализация комплекта GSDK и стека Bluetooth, инициализация аппаратуры, главный цикл |
| app.c | Прикладная логика. Обработчики событий стека, обработка бездействия, контроль разряда аккумулятора, выбор состояния индикации |
| glove_gpio.c | Настройка выводов, удержание и снятие питания, управление мультиплексором и питанием драйверов, обработка прерываний |
| glove_engine.c | Формирование огибающей воздействия, обмен с драйверами в режиме RTP, поканальная калибровка амплитуды |
| glove_haptics.c | Начальная настройка драйверов DRV2605L |
| glove_i2c_helper.c | Обмен по шине I²C, восстановление шины при запуске |
| glove_led.c | Световая индикация: формирование яркости средствами ШИМ, автомат состояний |
| glove_battery.c | Обмен с датчиком заряда MAX17055, формирование телеметрии, поиск устройств на шине |
| glove_debug_iface.c | Обработка команд отладочного интерфейса |
| glove_debug.c | Отладочный вывод по каналу RTT |
| glove_config.h | Общие настройки проекта |

Порядок запуска

Порядок запуска следующий:

- инициализация отладочного вывода по каналу RTT;

- инициализация комплекта GSDK и стека Bluetooth;

- включение тактирования выводов и их настройка; в составе настройки устанавливается удержание питания;

- инициализация световой индикации;

- инициализация шины I²C;

- настройка прерываний от кнопки и от датчика заряда;

- подача питания на драйверы вибромоторов;

- восстановление шины I²C по всем каналам мультиплексора;

- начальная настройка драйверов и опрос их состояния;

- запуск периодического таймера формирования огибающей;

- опрос датчика заряда;

- инициализация прикладной части и переход в главный цикл.

Главный цикл, в свою очередь, последовательно вызывает обработку событий стека Bluetooth и прикладную обработку. Прикладная обработка выполняет шаг формирования огибающей, исполнение отложенной команды отладочного интерфейса, обновление световой индикации, контроль бездействия и контроль восстановления заряда.

Интерфейс BLE

Устройство передаёт рекламные пакеты под именем MCS Glove и принимает подключение. При завершении соединения передача рекламных пакетов возобновляется автоматически.

| Характеристика | Назначение |
| --- | --- |
| Команда воздействия | Запись. Управление вибромотором канала: мгновенная установка амплитуды либо запуск огибающей |
| Телеметрия аккумулятора | Чтение. Уровень заряда, напряжение, состояние датчика заряда |
| Отладочный интерфейс | Запись и чтение. Доступ к регистрам микросхем изделия |
| Серийный номер (DIS) | Чтение. Считывается из страницы пользовательских данных |
| Прочие характеристики DIS | Чтение. Изготовитель, модель, версии аппаратуры и программного обеспечения |
| Служба обновления Silicon Labs OTA | Перевод устройства в режим загрузчика и приём образа программы |

Формат команд управления

Характеристика команды управляет принимает посылки двух видов, которые различаются по длине.

Посылка длиной в один байт задаёт мгновенную амплитуду. Значение 0xFF выключает все каналы. В остальных случаях старшая тетрада содержит номер канала, а младшая уровень воздействия от 0 до 15. Нулевой уровень выключает канал.

Посылка длиной в пять байт запускает огибающую.

| Байт | Поле | Значение |
| --- | --- | --- |
| 0 | Номер канала | 0-7 |
| 1 | Пиковая амплитуда | 0-100 %, ограничивается предельным значением |
| 2 | Время нарастания | Единица – 10 мс |
| 3 | Время удержания | Единица – 10 мс |
| 4 | Время спада | Единица – 10 мс |

Характеристика телеметрии аккумулятора возвращает шесть байтов: уровень заряда в процентах, напряжение в милливольтах двумя байтами, содержимое регистра состояния датчика заряда двумя байтами и байт признаков (исправность обмена), признак включения питания датчика и признак незавершённости расчёта модели.

Отладочный протокол

Обмен производится посылками фиксированной длины (8 байт). Программа персонального компьютера записывает посылку в характеристику отладочного интерфейса, устройство выполняет операцию и подготавливает ответ, который читается из той же характеристики.

| Код | Операция | Использование полей |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Чтение регистра драйвера | Номер канала, адрес регистра. Ответ – это прочитанное значение |
| 0x02 | Запись регистра драйвера | Номер канала, адрес регистра, записываемое значение |
| 0x03 | Установка режима и пуск | Номер канала, код режима. Ответ – это содержимое регистра состояния и признак истечения времени ожидания |
| 0x04 | Чтение слова датчика заряда | Адрес регистра. Ответ – это 16-разрядное слово |

Обработчик записи характеристики только запоминает посылку и устанавливает признак. Обмен по шине I²C выполняется в главном цикле. Перед каждым обменом мультиплексор отключается, переключается на нужный канал и включается вновь с выдержками на установление. По завершении обмена мультиплексор отключается.

При выполнении операции установки режима устройство ожидает самосброса признака пуска драйвера с предельным временем ожидания около трёх секунд, после чего читает регистр состояния. Это позволяет выполнять автоматическую калибровку и диагностику, длящиеся длительное время.

Технические параметры

Режимы работы

| Режим | Условие перехода | Поведение изделия | Условие выхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Выключено | Состояние по умолчанию; снятие удержания питания | Питание снято | Нажатие кнопки |
| Передача рекламных пакетов | Завершение запуска; разрыв соединения | Изделие доступно для подключения, все каналы в дежурном режиме | Установление соединения |
| Подключено, ожидание | Установлено соединение по BLE | Приём и исполнение команд, все каналы в дежурном режиме | Поступление команды воздействия либо разрыв соединения |
| Воздействие | Получена команда установки амплитуды или запуска огибающей | Формирование воздействия на заданном канале с шагом 20 мс | Завершение огибающей, команда выключения либо разрыв соединения |
| Бездействие | Отсутствие команд в течение 150 с при неактивных каналах | Все каналы переводятся в дежурный режим; изделие остаётся доступным для подключения | Поступление любой команды воздействия |
| Обновление ПО | Получена команда перехода в режим загрузчика | Приём образа прикладной программы, проверка и запись | Завершение обновления и перезапуск изделия |

Разряд аккумулятора ниже заданного порога не изменяет режима работы, но переопределяет световую индикацию.

Функционал

| Функция | Описание | Инициатор |
| --- | --- | --- |
| Включение и выключение | Удержание питания после включения кнопкой. При повторном нажатии остановка всех каналов, снятие питания с драйверов и снятие удержания питания | Оператор |
| Управление амплитудой | Немедленная установка амплитуды на канале и её удержание до отмены | Хост по BLE |
| Формирование огибающей | Плавное нарастание, удержание и спад амплитуды по заданным временам, с шагом 20 мс | Хост по BLE |
| Остановка всех каналов | Перевод всех каналов в дежурный режим одной командой | Хост по BLE |
| Ограничение силы воздействия | Ограничение пиковой амплитуды огибающей предельным значением независимо от запроса | Автоматически |
| Остановка при разрыве связи | Перевод всех каналов в дежурный режим при закрытии соединения | Автоматически |
| Остановка при бездействии | Перевод всех каналов в дежурный режим по истечении времени без команд | Автоматически |
| Доступ к регистрам драйверов | Чтение и запись любого регистра драйвера выбранного канала, запуск режимов драйвера | Хост по BLE |
| Телеметрия аккумулятора | Выдача уровня заряда, напряжения и состояния датчика заряда. При отсутствии ответа датчика выдаёт результат поиска устройств на шине | Хост по BLE |
| Оповещение о разряде | Включение аварийной индикации по сигналу датчика заряда и её снятие после восстановления уровня заряда | Автоматически |
| Идентификация изделия | Выдача серийного номера из страницы пользовательских данных и прочих сведений через DIS | Хост по BLE |
| Световая индикация | Отображение текущего состояния устройства | Автоматически |
| Восстановление шины I²C | Освобождение шины, удерживаемой драйвером после перезапуска микроконтроллера | Автоматически |
| Обновление ПО | Приём и запись образа прикладной программы по каналу BLE | Хост по BLE |

Световая индикация

| Состояние изделия | Индикация | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Передача рекламных пакетов | Фиолетовое плавное свечение («дыхание») | Красный и синий светодиоды с одинаковой яркостью |
| Подключено, ожидание | Синее плавное свечение («дыхание») | — |
| Запущена стимуляция | Синее непрерывное свечение | — |
| Разряд аккумулятора | Красное мигание | Переопределяет индикацию текущего режима |
| Обновление ПО | Выключены светодиоды | Предстоит реализовать световую индикацию |

Яркость формируется за счёт ШИМ на двух каналах таймера. Для светодиодов с активным низким уровнем сигнал инвертируется аппаратно. Плавное изменение яркости получается возведением в квадрат линейно нарастающего значения (зрительное восприятие яркости близко к квадратичному).

Параметры

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Число каналов управления вибромоторами | 8 | Каналы 0-4 – пальцы кисти, канал 7 – вибромотор на плате |
| Тип вибромоторов | ERM | Управление в разомкнутом контуре |
| Шаг формирования огибающей | 20 мс | Компромисс между плавностью и загрузкой процессора |
| Время бездействия до остановки каналов | 150 с | — |
| Порог снятия аварийной индикации | 25 % | Уровень заряда, при котором мигание прекращается |
| Период проверки уровня заряда | 10 с | Только при включённой аварийной индикации |
| Интервал передачи рекламных пакетов | 200 мс | — |
| Период плавного изменения яркости | 2,5 с | — |
| Период аварийного мигания | 0,5 с | — |
| Длина посылки отладочного протокола | 8 байт | — |
| Формат образа обновления | .gbl | — |

Особенности

Формирование воздействия

Драйверы работают в режиме непосредственной записи амплитуды в разомкнутом контуре. Такой режим выбран, так как в замкнутом контуре сила воздействия зависит от результатов автоматической калибровки, а в разомкнутом определяется предельным напряжением, заданным в регистре драйвера, т.е. предсказуема независимо от того, была ли калибровка выполнена успешно.

Применяется беззнаковый формат данных: значение 0x80 соответствует отсутствию воздействия, 0xFF соответствует максимальному. Логическая амплитуда отображается в верхнюю половину диапазона, причём для ненулевых значений вводится нижняя граница (иначе малые значения огибающей попадали бы в зону нечувствительности и не ощущались).

Огибающая формируется по таблице четверти синусоиды с интерполяцией, что даёт плавное нарастание и спад без ступеней. Запись в драйвер выполняется только при изменении амплитуды, чтобы не нагружать шину.

Для каждого канала заданы нижняя граница амплитуды, при которой мотор начинает вращаться, и множитель усиления. Значения подбираются под конкретные вибромоторы: моторы одного типа различаются по стартовому напряжению, и без такой калибровки одинаковая команда даёт ощутимо разную силу воздействия на разных каналах.

Идентификационные данные устройства

Серийный номер хранится не в теле программы, а на отдельной странице пользовательских данных и читается при обращении к соответствующей характеристике. Страница записывается однократно при производстве и сохраняется даже при полно1 очистке памяти микроконтроллера.

Если страница не записана, изделие возвращает условный номер. Такое решение позволяет применять единый образ прикладной программы для всех изделий и сохранять серийный номер при обновлении программного обеспечения и при отладке.

Восстановление шины I²C при запуске

Драйверы вибромоторов сохраняют питание при перезапуске микроконтроллера. Если перезапуск произошёл посреди обмена, драйвер может продолжать удерживать линию данных, и шина окажется заблокированной.

Поэтому при запуске программа последовательно переключает мультиплексор на каждый канал и подаёт на линию тактирования импульсы программным способом, освобождая шину. Операция обязательна: без неё устройство после перезапуска может оказаться неработоспособным.

Управление питанием

Питание устройства удерживается сигналом, формируемым микроконтроллером; при снятии сигнала контроллер питания отключает питание. Удержание устанавливается при настройке выводов, до инициализации остальной аппаратуры. До этого момента устройство остаётся включённым только за счёт удержания кнопки.

Выключение выполняется по прерыванию от кнопки: программа останавливает все каналы, снимает питание с драйверов, гасит светодиоды и снимает удержание питания.

То же требование относится к загрузчику: при переходе в режим обновления программного обеспечения удержание питания должно устанавливаться в начале его работы, иначе устройство выключится в ходе передачи образа.

Контроль состояния аккумулятора

Аварийная индикация разряда включается по прерыванию от датчика заряда. Пока индикация включена, программа периодически считывает уровень заряда и снимает индикацию после его восстановления выше порогового значения. Чтение выполняется только при неактивных каналах, чтобы не вмешиваться в обмен с драйверами посреди воздействия.

Пороги оповещения программируются в регистрах датчика заряда. Если они не заданы, прерывание не формируется и аварийная индикация не включается, хотя уровень заряда остаётся доступен через телеметрию.

При отсутствии ответа датчика заряда устройство выполняет поиск устройств на шине I²C и возвращает его результат вместо телеметрии. Это позволяет отличить неисправность датчика от неисправности шины без подключения отладочного оборудования.

Обновление программного обеспечения

Обновление выполняется по протоколу Silicon Labs OTA DFU. Устройство, получив команду перехода в режим обновления, перезагружается в загрузчик и разрывает соединение. Программа персонального компьютера подключается повторно и передаёт образ. По завершении передачи устройство проверяет образ, записывает его и запускает новую программу. Адрес BLE изделия при переходе в режим загрузчика не меняется.

Обновляется только прикладная программа. Для замены загрузчика требуется проводное программирование.

Помимо обновления по каналу BLE, программное обеспечение может быть записано в изделие проводным способом (через отладочный интерфейс J-Link). Этот способ применяется при производстве, при первичной записи загрузчика и при отладке. Им же изделие может быть восстановлено, если прикладная программа оказалась неработоспособной. Записывать необходимо обе части: загрузчик и прикладную программу, каждую по своему адресу.

Адрес размещения прикладной программы задаётся составом компонентов проекта и не подлежит правке вручную: файл настроек компоновщика формируется средствами сборки заново при каждой генерации проекта, и внесённые вручную изменения теряются.

Ограничения и замечания к текущей версии ПО

- В программе сохранён отладочный механизм. Посылка отладочного интерфейса с кодом операции 0x05 вызывает перезапуск микроконтроллера через 200 мс. Механизм добавлялся для проверки удержания питания и подлежит удалению перед выпуском.

- Исходный файл обработки отладочного интерфейса подключается к главному модулю директивой включения. Такое подключение приводит к конфликту при добавлении того же файла в состав проекта средствами сборки и подлежит устранению.

- Шаг формирования огибающей вызывается дважды за проход главного цикла (из прикладной обработки и непосредственно из цикла). На работу это не влияет.

- Световая индикация режима обновления программного обеспечения не реализована. Может быть использован зелёный светодиод, если удастся им управлять.

- При запуске выполняется опрос состояния всех драйверов и датчика заряда с выводом в отладочный канал. В выпускаемой версии эти вызовы целесообразно исключить.

- Для канала 0 при запуске огибающей выполняется дополнительный кратковременный импульс, компенсирующий особенность переключения мультиплексора. Обходное решение подобрано опытным путём.

- Значения нижней границы амплитуды и множителя усиления заданы в тексте программы и при замене вибромоторов подлежат подбору заново.

- Идентификатор изготовителя в рекламных пакетах не присвоен Bluetooth SIG, что допустимо только при внутреннем применении изделия.

- Загрузчик по каналу BLE не обновляется.

- При включении изделия возможен самопроизвольный запуск одного из вибромоторов, вызванный переходным процессом в цепи питания драйверов. Устраняется выключением и повторным включением изделия.