4082

NVX

руководство прикладного программиста

NVX руководство прикладного программиста

1

| Код документа |  |
| --- | --- |
| Ревизия |  |
| Дата |  |

MCS GLOVE (приложение пользователя)

руководство прикладного программиста

| Медицинские компьютерные системы © | Всего страниц: 24 |
| --- | --- |

Таблица обновлений документа

| Дата | Ревизия | Автор | Примечание | Проверил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.08.2026 | 1.0 | ОУ | Создание |  |

- Содержание

Содержание	3

Введение	5

Сокращения	5

1.	Прикладной интерфейс. Класс GloveClient	6

1.1	Установление соединения с устройством	6

1.1.1	Метод connect	6

1.1.2	Метод disconnect	6

1.1.3	Метод close	6

1.2	Информация об устройстве	7

1.2.1	Атрибут device_info	7

1.2.2	Метод battery_info	7

1.3	Управление вибрацией	7

1.3.1	Метод vibration_on	7

1.3.2	Метод vibration_off	7

1.3.3	Метод all_off	8

1.4	Воспроизведение эффектов	8

1.4.1	Метод tick	8

1.5	Диагностика каналов	8

1.5.1	Метод diagnose_finger	8

2.	Отладочный интерфейс. Класс DebugClient	9

2.1	Установление соединения с устройством	9

2.1.1	Метод connect	9

2.1.2	Метод disconnect	9

2.1.3	Метод close	9

2.2	Информация об устройстве	10

2.2.1	Метод read_device_info	10

2.3	Доступ к регистрам драйверов	10

2.3.1	Метод read_reg	10

2.3.2	Метод write_reg	10

2.3.3	Метод run_mode	10

2.3.4	Метод stop_priority	11

2.4	Доступ к датчику заряда	11

2.4.1	Метод read_gauge	11

2.5	Диагностические сообщения	12

2.5.1	Атрибут on_status	12

3.	Константы и структуры данных	13

3.1	Результаты выполнения методов	13

3.2	Идентификаторы BLE	13

3.3	Отладочный протокол	13

3.3.1	Формат посылок	14

3.3.2	Коды операций	14

3.4	Регистры микросхем устройства	15

3.4.1	Регистры DRV2605L	15

3.4.2	Коды режимов DRV2605L	15

3.4.3	Регистры MAX17055	15

3.5	Каналы устройства	16

3.6	Перечисления	16

3.6.1	Finger (палец кисти)	16

3.6.2	FingerState (состояние канала)	17

3.6.3	MotorMode (вид воздействия)	17

3.7	Структуры данных	17

3.7.1	ChannelInfo (состояние канала)	17

3.7.2	ScenarioStep (шаг сценария)	17

3.7.3	Scenario (сценарий воздействия)	18

3.7.4	PRESETS (встроенные сценарии)	18

3.8	Возвращаемые словари	18

3.8.1	device_info (сведения об изделии)	18

3.8.2	battery_info (состояние аккумулятора)	19

3.8.3	Результат диагностики	19

3.9	Константы	19

4.	Приложение пользователя	21

4.1	Подготовка среды и запуск	21

4.2	Классы приложений	21

4.2.1	MotorControlApp	21

4.2.2	Bridge	22

4.2.3	ConnectionPanel	22

4.2.4	HandWidget и FingerSlider	22

4.2.5	ScenarioPanel	23

4.2.6	DiagnosticDialog	23

4.2.7	ChannelSettingsDialog	23

4.2.8	HorizontalBatteryWidget	23

4.3	Выполнение стимуляции	23

4.4	Демонстрационный режим	24

4.5	Формат файла пользовательских сценариев	24

4.6	Расширение функционала	25

4.6.1	Добавление встроенного сценария	25

4.6.2	Добавление параметра сценария	25

4.6.3	Замена рисунка кисти	25

4.6.4	Задействование дополнительных каналов	25

4.7	Ограничения	25

Введение

Документ описывает программный интерфейс изделия MCS Glove, вибротактильной перчатки с восемью каналами управления вибромоторами (далее – устройство), предназначенный для подключения устройства к прикладным программам.

Из программного обеспечения, можно выделить три уровня:

- Библиотека bleak, которая выполняет низкоуровневый обмен с устройством по BLE;

- Программный интерфейс (далее – интерфейс), транслирующий обмен с устройством в вызовы высокоуровневых методов;

- Прикладная программа, которая обеспечивает требуемую функциональность комплекса посредством вызовов методов интерфейса.

Второй уровень образуют два класса. Класс GloveClient оперирует пальцами кисти и силой воздействия в процентах и предназначен для решения прикладных задач вибротактильной стимуляции. Класс DebugClient обеспечивает доступ к регистрам микросхем устройства и требуется только при разработке средств отладки. Для большинства прикладных программ достаточно класса GloveClient.

Этот документ содержит описание методов обоих классов и принципов работы с ними. Модули интерфейса написаны на языке Python.

Имена файлов интерфейса: glove_client.py, devclient.py, models.py.

Сокращения

| Сокращение | Значение |
| --- | --- |
| BLE | Bluetooth Low Energy (Bluetooth с низким энергопотреблением) |
| DIS | Device Information Service (служба информации об устройстве) |
| GATT | Generic Attribute Profile (профиль обмена аттрибутами BLE) |
| I2C | Inter-Integrated Circuit (последовательная асимметричная шина) |
| RTP | Real-Time Plauback (режим драйвера с записью амлпитуды) |
| UUID | Universally Unique Identifier (идентификатор службы BLE) |

Прикладной интерфейс. Класс GloveClient

Класс GloveClient определён в glove_client.py и предназначен для решения задач вибротактильной стимуляции. Он позволяет выбирать пальцы кисти и управлять силой воздействия.

Объект класса создаётся единожды на всё время работы программы. При его создании запускается фоновый поток обмена данными. Это обеспечивает безопасный доступ к устройству из разных потоков. Каждый обмен выполняется автономно.

Все методы класса являются блокирующими (синхронными) и возвращают управление только после полного завершения обмена данными с изделием. Поэтому их нельзя вызвать из потока графического интерфейса

Установление соединения с устройством

Метод connect

GloveClient.connect(name: str = "MCS Glove", timeout: float = 10.0)

Метод выполняет поиск устройства в эфире BLE по имени (MCS Glove) и устанавливает соединение. Только при условии успешного подключения могут быть вызваны другие методы класса. Для этого читаются данные DIS, которые потом доступны через атрибут device_info.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| name | Имя устройства в эфире BLE. Значение по умолчанию: “MCS Glove” |
| timeout | Максимальное время поиска изделия в секундах. Значение по умолчанию: 10 |

Для проверки наличия связи используется свойство connected (GloveClient.connected -> bool), которое возвращает признак наличия соединения с устройством.

Метод disconnect

GloveClient.disconnect()

Метод используется для завершения работы с устройством. Фоновый поток обмена данными при этом сохраняется, т.е. соединение может быть установлено повторно.

Метод close

GloveClient.close()

Метод для завершения работы с интерфейсом. Вызов разрывает соединение и останавливает фоновый поток, после чего устройство не может быть дальше использовано. Перед использованием необходимо выключить моторы методом all_off (1.3.3).

Информация об устройстве

Атрибут device_info

GloveClient.device_info -> dict

Атрибут содержит сведения об изделии, прочитанные из DIS при выполнении connect. До первого успешного соединения пустой. Чтение атрибута не требует обращения к устройству.

Метод battery_info

GloveClient.battery_info() -> dict

Метод возвращает словарь с показаниями датчика заряда.

Управление вибрацией

Метод vibration_on

GloveClient.vibration_on(finger: Finger, intensity_pct: int = 60)

«Вибрация продолжается до явного выключения методом vibration_off / all_off или до разрыва BLE-соединения (прошивка при disconnect переводит все каналы в standby)».

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| finger | Палец кисти (возможные значения – элементы Finger) |
| intensity_pct | Сила вибрации (в процентах). Значения от 0 до 100. Значение по умолчанию - 60 |

Метод vibration_off

GloveClient.vibration_off(finger: Finger)

Метод выключает вибрацию на канале выбранного пальца и переводит драйвер в дежурный режим

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| finger | Палец кисти (возможные значения – элементы Finger) |

Метод all_off

GloveClient.all_off()

Метод выключает все каналы устройства. В отличие от vibration_off (1.3.2) не нуждается в освобождение очереди обмена и не может быть задержан ранее запущенными операциями. Это делает данный метод подходящим для аварийной остановки.

Результат выполнения проверить нельзя.

Воспроизведение эффектов

Метод tick

GloveClient.tick(finger: Finger, effect_id: int = 1)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| finger | Палец кисти (возможные значения – элементы Finger) |
| effect_id | Номер эффекта встроенной библиотеки драйвера DRV2605L. Возможны значения от 1 до 123 (Waveform Library Effects List, таблица 12.1.2 даташита DRV2605L). Значение по умолчанию – 1. |

Метод однократно воспроизводит эффект из встроенной библиотеки драйвера DRV2605L на выбранном пальце. Амплитуда определяется самим эффектом и не зависит от значения, указанного в vibration_on (1.3.1). Воспроизведение завершается самостоятельно, исходя из выбранного эффекта.

Диагностика каналов

Метод diagnose_finger

GloveClient.diagnose_finger(finger: Finger) -> dict

Метод проверяет исправность канала указанного канала по регистру состояния драйвера. При отсутствии неисправностей дополнительно проводится кратковременная вибрация, позволяющая подтвердить работоспособность мотора на ощупь.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| finger | Палец кисти (возможные значения – элементы Finger) |

Метод изменяет состояние канала и блокирует вызывающие поток приблизительно на 3 с.

Отладочный интерфейс. Класс DebugClient

Класс DebugClient определён в devclient.py и предназначен для начала работы с отладочным интерфейсом.

Создание объекта запускает фоновый поток обмена данными, при этом соединение с устройством не устанавливается. При работе через данный класс объект создаётся автоматически и доступен через атрибут dbg, поэтому класс может быть использован только отдельно от прикладного интерфейса.

Установление соединения с устройством

Метод connect

DebugClient.connect(name: str = "MCS Glove", timeout: float = 10.0)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| name | Имя устройства в эфире BLE. Значение по умолчанию: “MCS Glove” |
| timeout | Максимальное время поиска изделия в секундах. Значение по умолчанию: 10 |

Метод выполняет поиск изделия в эфире BLE по имени и устанавливает соединение. В отличие от одноимённого метода класса GloveClient (1.1.1), данные службы DIS не читаются, для этого предусмотрен метод read_device_info (2.2.1).

Если изделие с указанным именем не найдено, активируется исключение RuntimeError.

Для проверки наличия связи используется свойство connected (DebugClient.connected -> bool), которое возвращает признак наличия соединения с устройством.

Метод disconnect

DebugClient.disconnect()

Метод используется для завершения работы с устройством. Фоновый поток обмена данными при этом сохраняется, оставляя возможность повторно установить соединение.

Метод close

DebugClient.close()

Метод используется для завершения работы с устройством. Вызов разрывает соединение и останавливает фоновый поток обмена данными.

Информация об устройстве

Метод read_device_info

DebugClient.read_device_info() -> dict

Метод читает характеристики DIS. Если какая-либо характеристика недоступна, соответствующее поле словаря получает значение None.

Метод возвращает словарь со сведениями об устройстве.

Доступ к регистрам драйверов

Метод read_reg

DebugClient.read_reg(ch: int, reg: int) -> dict

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ch | Номер канала устройства. Возможны значения от 0 до 7 |
| reg | Адрес регистра драйвера DRV2605L |

Метод читает один регистр указанного канала драйвера. При чтении регистра REG_STATUS происходит сброс защёлкнутых признаков неисправности. Типичное время выполнения около 60 мс. Возвращает словарь, содержащий прочитанное значение регистра и признак успешного обмена по шине I2C.

Метод write_reg

DebugClient.write_reg(ch: int, reg: int, val: int) -> dict

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ch | Номер канала устройства. Возможны значения от 0 до 7 |
| reg | Адрес регистра драйвера DRV2605L |
| val | Записываемое значение. Возможны значения от 0 до 255 |

Метод записывает значение в регистр драйвера выбранного канала. Выполнение занимает около 60мс. Метод возвращает словарь со значением, которое устройство возвращает в ответной посылке, и признаком успешного обмена по шине I2C.

Метод run_mode

DebugClient.run_mode(ch: int, mode: int, wait: float = 2.5) -> dict

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ch | Номер канала устройства. Возможны значения от 0 до 7 |
| mode | Код режима драйвера DRV2605L |
| wait | Время ожидания завершения операции в секундах. Значение по умолчанию 2,5 |

Метод переводит драйвер выбранного канала в заданный режим, подаёт команду пуска и по истечении времени ожидания читает регистр состояния. Данный метод применяется для запуска автоматической калибровки и диагностики состояния. Значение wait необходимо выбирать не меньше ожидаемой длительность операции. При недостаточном значении устройство вернёт признак истечения времени ожидания.

Метод возвращает словарь с содержимым регистра состояния, признаком истечения времени ожидания и признаком успешного обмена по шине I2C.

Метод stop_priority

DebugClient.stop_priority(ch: int)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ch | Номер канала устройства. Возможны значения от 0 до 7 |

Метода переводит драйвер выбранного канала в дежурный режим без необходимости ждать освобождения очереди обмена данными и не ожидая ответа изделия.

Метод предназначен для аварийной остановки, когда задержка недопустима. На нём построен метод all_off (1.3.3) класса GloveClient. Возникающие при выполнении исключения подавляются, поэтому результат операции проверить невозможно. Для обычного выключения стоит использовать vibration_off (1.3.2).

Доступ к датчику заряда

Метод read_gauge

DebugClient.read_gauge(reg: int, wait: float = 0.08) -> dict

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| reg | Адрес регистра датчика заряда MAX17055 (см. даташит MAX17055) |
| wait | Время ожидания ответа в секундах. Значение по умолчанию 0.08 |

Метод читает 16-разрядное слово из регистра датчика заряда. Пересчёт в физические величины выполняется прикладной программой. Готовые значения возвращает метод battery_info (1.2.2).

Метод возвращает словарь с прочитанным словом без знака и признаком успешного обмена по шине I2C.

Диагностические сообщения

Атрибут on_status

DebugClient.on_status: Callable[[str], None] | None

Атрибуту может быть присвоена функция, принимающая строку. Через неё передаются текстовые сообщения о ходе установления соединения. Если функция не назначена, сообщения выводятся стандартной функцией print. Вызов происходит из фонового потока, поэтому обращаться из назначенной функции к элементам графического интерфейса напрямую нельзя.

Константы и структуры данных

Результаты выполнения методов

Интерфейс не использует числовые коды возврата. Применяются два механизма.

Исключения возбуждаются в следующих случаях:

| Исключения | Условие возникновения |
| --- | --- |
| RuntimeError | Устройство с указанным именем не найдено при выполнении connect, метод обмена вызван без установленного соединения. |
| ValueError | Недопустимое значение аргумента. Обращение к изделию при этом не выполняется. |
| KeyError | В качестве пальца передано значение, отсутствующее в таблице FINGER_CHANNEL. |

При отказе на уровне библиотеки bleak возможны исключения других типов.

Признак ok в возвращаемом словаре сообщает о результате обмена по шине I2C внутри устройства. Значение False означает, что устройство ответило на запрос, но обмен не состоялся.

Прикладной программе следует помещать вызовы методов интерфейса в блок обработки исключений и дополнительно проверять признак ok там, где он возвращается.

Идентификаторы BLE

| Обозначение | Значение |
| --- | --- |
| Имя изделия в эфире | MCS Glove |
| Характеристика отладочного интерфейса | 25b63a19-e70e-4040-bd91-85623b961384 |
| DIS Изготовитель | 00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb |
| DIS Модель | 00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb |
| DIS Версия устройства | 00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb |
| DIS Версия ПО | 00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb |
| DIS Серийный номер | 00002a25-0000-1000-8000-00805f9b34fb |

Отладочный протокол

Обмен выполняется через характеристику отладочного интерфейса посылками фиксированной длины (8 байт). Каждая операция состоит из записи посылки, выдержки и последующего чтения ответа.

Формат посылок

Посылка, передаваема на устройство:

| Байт | Поле | Значение |
| --- | --- | --- |
| 0 | opcode | Код операции (см.3.3.2) |
| 1 | target | Номер канала 0…7, не используется для операции 0x04 |
| 2 | reg | Адрес регистра |
| 3 | value | Записываемое значение или код режима |
| 4-7 |  | Заполняются нулями |

Ответ устройства:

| Байт | Поле | Значение |
| --- | --- | --- |
| 0 | opcode | Код выполненной операции |
| 1 | target | Номер канала |
| 2 | reg | Адрес регистра |
| 3 | value_lo | Прочитанное значение либо младший байт слова |
| 4 | value_hi | Старший байт слова. Для операции 0x03 – признак истечения времени ожидания |
| 5 | ok | Признак успешного выполнения операции |
| 6-7 |  | Не используется |

Коды операций

| Код | Операция | Использование полей |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Чтение регистра драйвера | target – канал, reg – адрес. Ответ в value_lo |
| 0x02 | Запись регистра драйвера | target – канал, reg – адрес, value – значение |
| 0x03 | Установка режима и пуск | target – канал, value – код режима. Ответ – содержимое регистра состояния |
| 0x04 | Чтение слова датчика заряда | reg – адрес регистра. Ответ в value_lo и value_hi |

Регистры микросхем устройства

Регистры DRV2605L

| Обозначение | Адрес | Назначение |
| --- | --- | --- |
| REG_STATUS | 0x00 | Состояние драйвера. Признаки неисправности сбрасываются при чтении |
| REG_MODE | 0x01 | Режим работы драйвера |
| REG_RTP | 0x02 | Амплитуда в режиме RTP, 0…255 |
| REG_LIBRARY | 0x03 | Номер встроенной библиотеки эффектов |
| REG_WAVE1 | 0x04 | Первая ячейка очереди эффектов |
| REG_WAVE2 | 0x05 | Вторая ячейка очереди эффектов |
| REG_GO | 0x0С | Команда пуска воспроизведения |

Коды режимов DRV2605L

| Обозначение | Код | Назначение |
| --- | --- | --- |
| MODE_INTERNAL | 0x00 | Воспроизведение эффектов из встроенной библиотеки |
| MODE_RTP | 0x05 | Запись амплитуды |
| MODE_DIAG | 0x06 | Диагностика мотора |
| MODE_AUTOCAL | 0x07 | Автоматическая калибровка под подключенный мотор |
| MODE_STANDBY | 0x40 | Дежурный режим |

Прикладной интерфейс использует библиотеку 2 (библиотеку В), рассчитанную на моторы с номинальным напряжением 3 В.

Регистры MAX17055

| Обозначение | Адрес | Величина | Пересчёт |
| --- | --- | --- | --- |
| GAUGE_REPSOC | 0x06 | Уровень заряда, % | слово >> 8 |
| GAUGE_TEMP | 0x08 | Температура, оС | знаковое слово / 256 |
| GAUGE_VCELL | 0x09 | Напряжение, мВ | слово × 5 / 64 |
| GAUGE_CURRENT | 0x0А | Ток, мА | знаковое слово × 1,5625 / Rsense |

Сопротивление токоизмерительного резистора Rsense равно 10 мОм.

Каналы устройства

Устройство содержит восемь каналов управления вибромоторами с номерами от 0 до 7. Пальцам кисти соответствуют каналы 0-4, 7 – вибромотор непосредственно на самой плате, остальные каналы (5,6) не задействованы и доступны только через отладочный интерфейс.

| Канал | Значение Finger | Мотор |
| --- | --- | --- |
| 0 | Finger.THUMB | Большой палец |
| 1 | Finger.INDEX | Указательный палец |
| 2 | Finger.MIDDLE | Средний палец |
| 3 | Finger.RING | Безымянный палец |
| 4 | Finger.PINKY | Мизинец |
| 5,6 | - | Не задействованы |
| 7 | - | Вибромотор на плате |

Соответствие пальцев каналам задаётся таблицей FINGER_CHANNEL модуля models.py и подлежит изменению при изменении разводки жгута. Канал 7 не входит в эту таблицу, поэтому методы прикладного интерфейса, адресующие канал через палец, не могут быть к нему применимы. Управление вибромотором на плате выполняется методами write_reg и run_mode отладочного интерфейса (2.3). Метод all_off (1.3.3) выключает и этот канал, поскольку обходит все каналы изделия.

Перечисления

Finger (палец кисти)

Определено как IntEnum, поэтому значения допускают использование в качестве целых чисел и приведение к строке.

| Элемент | Значение | Палец |
| --- | --- | --- |
| Finger.THUMB | 0 | Большой |
| Finger.INDEX | 1 | Указательный |
| Finger.MIDDLE | 2 | Средний |
| Finger.RING | 3 | Безымянный |
| Finger.PINKY | 4 | Мизинец |

Список всех элементов доступен как ALL_FINGERS, английские наименования (как FINGER_LABEL).

FingerState (состояние канала)

| Элемент | Значение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| FingerState.IDLE | "idle" | Канал исправен, воздействие не выполняется |
| FingerState.SELECTED | "selected" | Канал выбран для воздействия |
| FingerState.ACTIVE | "active" | Идёт воздействие |
| FingerState.ERROR | "error" | Канал не прошёл диагностику |

MotorMode (вид воздействия)

| Элемент | Значение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| MotorMode.VIBRATION | "vibration" | Непрерывная вибрация в режиме RTP |
| MotorMode.TICK | "tick" | Однократное воспроизведение эффекта из встроенной библиотеки |

Структуры данных

Структуры этой группы обрабатываются прикладной программой и не передаются интерфейсу устройства.

ChannelInfo (состояние канала)

| Поле | Тип | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| finger | Finger |  | Палец кисти |
| channel | int |  | Номер канала изделия |
| state | FingerState | IDLE | Состояние канала (3.6.2) |
| diag_ok | bool ¦ None | None | Результат диагностики. None, если проверка не проводилась |

ScenarioStep (шаг сценария)

Набор пальцев, одновременно получающих воздействие, и его параметры.

| Поле | Тип | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| fingers | list[Finger] |  | Пальцы, участвующие в шаге. Пустой список - пауза |
| mode | MotorMode |  | Вид воздействия (3.6.3) |
| intensity | int | 100 | Сила вибрации, %. Учитывается только в режиме VIBRATION |
| duration_ms | int | 500 | Длительность шага, мс |
| effect_id | int | 1 | Номер эффекта. Учитывается только в режиме TICK |

Scenario (сценарий воздействия)

| Поле | Тип | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| name | str |  | Наименование сценария |
| description | str | “” | Описание сценария |
| steps | List[ScenarioStep] | [] | Шаги, выполняемые последовательно |
| loop | bool | False | Признак повторения сценария по завершении последнего шага |

PRESETS (встроенные сценарии)

Список PRESETS модуля models.py содержит пять встроенных сценариев.

| № | Наименование | Повтор | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Sequential | Нет | Вибрация 60%, по 600 мс, пальцы по очереди |
| 1 | Wave | Да | Вибрация 50%, по 400 мс, проход по пальцам вперёд и обратно |
| 2 | All at once | Нет | Вибрация 60%, 1000 мс, все моторы одновременно |
| 3 | Alternating | Да | Чередование двух групп пальцев, эффект №1, по 500мс |
| 4 | Gentle pulse | Да | Вибрация 30% длительностью 400 мс, затем пауза 300мс |

Возвращаемые словари

device_info (сведения об изделии)

Возвращается методом read_device_info (2.2.1) и доступен через атрибут device_info (1.2.1). Недоступное поле принимает значение None.

| Поле | Тип | Значение |
| --- | --- | --- |
| address | str ¦ None | Адрес изделия BLE |
| manufacturer | str ¦ None | Изготовитель |
| model | str ¦ None | Модель изделия |
| hw_rev | str ¦ None | Версия аппаратуры |
| fw_rev | str ¦ None | Версия встроенного ПО |
| serial | str ¦ None | Серийный номер |

battery_info (состояние аккумулятора)

Возвращается методом battery_info (1.2.2).

| Поле | Тип | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| voltage_mv | int | мВ | Напряжение на аккумуляторе |
| percent | int | % | Уровень заряда от 0 до 100 |
| current_ma | float | мА | Ток. Отрицательное значение соответствует разряду |
| temp_c | float | оС | Температура |

Если чтение регистра не удалось, соответствующее значение принимается равным нулю. Отдельного признака ошибка словарь не содержит.

Результат диагностики

Возвращается методом diagnose_finger (1.5.1).

| Поле | Тип | Значение |
| --- | --- | --- |
| ok | bool | True, если неисправностей не выявлено |
| detail | str | Перечень выявленных неисправностей через запятую либо ok |
| status_raw | int | Содержимое регистра состояния. Значение −1 означает, что обмен по шине I²C не состоялся |

Разбираемые признаки регистра состояния:

| Разряд | Признак | Текст в поле detail |
| --- | --- | --- |
| 3 | Ошибка калибровки | calibration error |
| 1 | Перегрев | overtemperature |
| 0 | Перегрузка по току либо отсутствие мотора | overcurrent / no motor |

Константы

| Обозначение | Значение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| NUM_CHANNELS | 8 | Число каналов выибромторов |
| DEFAULT_LIBRARY | 2 | Номер встроенной библиотеки эффектов DRV2605L |
| EFFECT_MIN, EFFECT_MAX | 1,123 | Границы допустимых номеров эффектов |
| RSENSE_MOHM | 10.0 | Сопротивление токоизмерительного резистора, мОм |
| DEBUG_UUID | (см.3.2) | UUID характеристики отладочного интерфейса |

Приложение пользователя

Приложение пользователя userapp.py предназначено для проведения сеансов вибротактильной стимуляции. Программа построена на прикладном интерфейсе (раздел 1). Все обращения к устройству выполняются через объект класса GloveClient, без прямой работы с характеристиками BLE и регистрами.

Исходный код приложения и программного интерфейса доступны в репозитории:

ulianaorlowa/mcs_glove: Python client library and desktop apps for the MCS Glove

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| glove_client.py | Прикладной интерфейс, класс GloveClient (раздел 1) |
| devclient.py | Отладочный интерфейс, класс DebugClient (раздел 2) |
| models.py | Типы данных и встроенные сценарии (раздел 3) |
| userapp.py | Приложение пользователя |
| devtool.py | Приложение разработчика, построенное на отладочном интерфейсе |
| hand.png | Изображение кисти (при отсутствии файла силуэт кисти рисуется программное |
| user_scenarios.json | Пользовательские сценарии. Создаётся приложением при первом сохранении |
| requirments.txt | Перечень требуемых пакетов |

Подготовка среды и запуск

pip install -r requirements.txt

python userapp.py

Для работы интерфейсов достаточно пакета bleak, PySide6 требуется для приложений.

Классы приложений

MotorControlApp

Главное окно приложения. Владеет объектом GloveCLient, состоянием каналов и состоянием сеанса. Остальные классы являются либо дочерними, либо вызываются им как модальные диалоги.

| Поле состояния | Содержание |
| --- | --- |
| _channels | Словарь dict[Finger, ChannelInfo] (состояние каждого канала и результат его диагностики) |
| _adv | Словарь параметров каналов, задаваемых диалогом настроек (вид воздействия, номер эффекта, время нарастания и спада) |
| _running | Признак идущего сеанса. Служит также признаком остановки для рабочего потока |

Метод _build_ui строит непосредственно интерфейс: верхнюю панель со статусом подключения, регулятор силы вибрации, индикатор заряда, колонку со списком сценариев и дополнительными настройками, область с изображением кисти и кнопкой пуска.

Методы _current_config и _apply_config преобразуют состояние интерфейса в словарь и обратно. Через них проходит вся работа со сценариями, поэтому при добавлении нового параметра их необходимо изменять.

Bridge

Объект с набором сигналов Qt, единственный способ передачи данных из рабочих потоков в интерфейс. Прямой вызов виджетов из рабочего потока не поддерживается и приведёт к завершению программы.

| Сигнал | Назначение |
| --- | --- |
| status | Текстовое сообщение в строке состояния |
| connected | Изменение состояние соединения |
| devinfo | Сведения об устройстве, прочитанные из DIS |
| battery | Результат вызова battery_info |
| health | Сообщение о неисправности канала |
| diag_result | Результат вызова diagnose_finger |
| motor_update | Требование изменить изображение кисти |
| run_end | Завершение сеанса |

ConnectionPanel

Панель подключения состоит из кнопки подключения, строки состояния и сведения об устройстве. Подключение и отключение выполняются в отдельных потоках (_on_connect, _on_disconnect). Результат возвращается сигналами connected, devinfo. Метод _show_devinfo выводит модель и версию встроенного ПО.

HandWidget и FingerSlider

HandWidget отображает кисть, обрабатывает выбор пальцев и размещает у каждого регулятор силы вибрации (объект FingerSlider).

Положение кончиков пальцев заданы в долях прямоугольника изображения (от 0 до 1). Метод _finger_px переводит их в координаты окна, _place_sliders расставляет по ним регуляторы. Благодаря этому положение сохраняется даже при изменении размеров окна.

Метод paintEvent рисует поверх изображения отметки состояния каналов. Признак выбора пальца хранится в is_selected, set_selected, а не в ChannelInfo.

ScenarioPanel

Список сценариев и кнопка сохранения текущих настроек. Метод add_user_scenario добавляет в список пользовательский сценарий, selection возвращает выбранный. Скрытые пункт «Свои настройки» подразумевает отсутствие сценария и выбирается автоматически при любом ручном изменении силы вибрации или выбора пальцев.

DiagnosticDialog

Поочередная проверка каналов. Каждый канал проверяется дважды. Сначала объективно (аппаратно) методом diagnose_finger в отдельном потоке _hw_test, затем субъективно за счет подтверждения пациента, что вибрация ощутима (_user_answer). Канал считается исправным только при положительном результате обеих проверок. Результат записывается в поле diag_ok соответствующего ChannelInfo. Метод _test_next продолжает проверку дальше по списку каналов, _done завершает её.

ChannelSettingsDialog

Ввод параметров для отдельных каналов, таких как вид воздействия, номер эффекта (если применимо), время нарастания и спада. Метод get_settings возвращает параметры одного канала. Главное окно переносит их в поле _adv.

HorizontalBatteryWidget

Индикатор уровня заряда. Значение задаётся методом setChargePercent, отрисовка выполняется в paintEvent.

Выполнение стимуляции

Нажатие кнопки «пуск» вызывает _on_run_click, который передаёт управление методу _start_run. Тот, в свою очередь, устанавливает признак _running, запускает обратный отсчёт и создаёт рабочий поток _play_manual при ручном режиме или _play_preset при выбранном сценарии.

Рабочий поток выдерживает паузы не за счёт вызова time.sleep, а методом _sleep_run, который проверяет признак _running каждый 100 мс, при его сбросе возвращает управление досрочно. Из-за этого остановка выполняется несколькими командами. _stop_run сбрасывает признак и вызывает all_off, а поток завершается сам через 100 мс или раньше. Принудительная остановка не применяется.

По окончании поток подаёт сигнал run_end, главное окно обрабатывает его методом _run_ended, которые снимает признак сеанса, останавливает таймер и возвращает кнопке исходный вид.

Уровень заряда проверяется независимо от активного сеанса стимуляции за счёт метода _poll_battery в отдельном потоке с периодом 5с. При закрытии окна closeEvent выключает моторы и после этого разрывает соединение.

Демонстрационный режим

Пока соединение не установлено, поле _demo_mode имеет значение True, т.е. интерфейс полностью работоспособен, сценарии воспроизводятся, состояние пальцев отображается, но ни один метод интерфейса изделия не вызывается. Диагностика в этом режиме имитируется методом _demo_test. Режим предназначен для доработки интерфейса без устройства.

Формат файла пользовательских сценариев

Файл user_scenarios.json содержит массив объектов в кодировке UTF-8.

[

{

"name": "Название сценария",

"fingers": {

"0": { "selected": true,  "power": 60 },

"1": { "selected": false, "power": 40 },

"2": { "selected": true,  "power": 60 },

"3": { "selected": true,  "power": 60 },

"4": { "selected": false, "power": 40 }

},

"session_s": 60,

"pulse_ms": 500,

"pause_ms": 200

}

]

Ключи объекта fingers являются числовыми значениями перечисления Finger (3.6.1), приведёнными к строке. Параметры диалога настроек каналов в файле не сохраняются.

Расширение функционала

Добавление встроенного сценария

Для добавления нового сценария необходимо добавить объект Scenario в список PRESETS модуля models.py, затем добавить русское название в таблицу SCENARIO_NAMES_RU модуля userapp.py.

Добавление параметра сценария

Для этого необходимо изменить методы _current_config и _apply_config. Формат файла (4.5) при этом расширяется. При изменении необходимо предусмотреть возможность чтения файлов предыдущей версии без нового поля.

Замена рисунка кисти

Координаты кончиков пальцев заданы для конкретного файла hand.png. При замене изображения необходимо изменить и координаты, иначе регуляторы силы сместятся.

Задействование дополнительных каналов

Если появятся дополнительные каналы, необходимо дополнить Finger и таблицу FINGER_CHANNEL модуля models.py. Метод all_off изменений не требует.

Ограничения

- Параметры «Нарастание» и «Спад» из настроек каналов вводятся, но не применяются в интерфейсе пользователя.

- Элемент FingerState.SELECTED определён, но не используется.

- Вибромотор, установленный на плате изделия, из приложения пользователя не управляется.

- Приложение не ведёт журнал проведённых сеансов.

- Результаты диагностики сохраняются только на время работы приложения.